中国人民健康保险股份有限公司大连分公司

泉水公租房社区卫生服务中心智慧健康管理中心设备采购项目询价函

中国人民健康保险股份有限公司大连分公司，以询价采购方式进行下列项目的采购，请各单位报价。

一、报价须知：
1、项目名称：2025年大连分公司泉水公租房社区卫生服务中心智慧健康管理中心设备采购项目。

2、设备列表：

	包1

	设备名称
	拟采购数量

	肺功能检测仪
	1台

	骨密度仪
	1台

	包2

	设备名称
	拟采购数量

	血压工作站（含3年期设备管理后台）
	1台

	血压计
	100台

	血糖仪
	50台


3、设备具体参数要求见附件1 《设备基本参数表》。
4、有效收件时间：发布之日起3个工作日内（节假日顺延）。

5、每个供应商只能选择1个采购包报价。
6、采购方式：☑询价采购；□竞争性谈判采购；□单一来源采购；□其他采购方式。

7、供应商筛选标准：(价格最优；(质量最优；(服务最优；
二、与采购项目相关的要求

1.询价供应商报价时须写明项目单价（含税）。

2.报价方式参照附件询价单模板，加盖单位公章，以书面材料形式报价。

3.询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）
（1）在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商需提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）或首次响应文件提交截止日前6个月内开具的银行资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商近三年（2022年1月1日至首次响应文件提交截止日）（以合同签订时间为准）具有设备供应服务案例，并提供符合上述要求的合同关键页作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，供应商需提供近6个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证；

（5）供应商应经营状况良好，且近三年内（2022年1月1日至今）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供首次响应文件提交截止时间前十五个工作日内对以上三项内容的查询截图并加盖公章。信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5；

（6）根据《中国人民保险集团供应商管理办法》规定，严禁列入中国人民保险集团黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目竞争性磋商；

（8）本项目不接受联合体投标。

4.提供本单位营业执照并加盖公章。

5.提供本单位征信记录并加盖公章。

四、联系方式
联系人：车晓慧 

电话：1355554362
邮箱：chexiaohui@picchealth.com

地址：辽宁省大连市中山区港东街12号A座12层1-2至1-14号
中国人民健康保险股份有限公司大连分公司

泉水公租房社区卫生服务中心智慧健康管理中心设备采购项目报价单
	序号
	服务项目
	数量/个
	单价/元  （不含税）
	税率
	税额/元
	单价/元      （含税）

	包1

	1
	肺功能检测仪
	1
	
	
	
	

	2
	骨密度仪
	1
	
	
	
	

	包2

	1
	血压工作站（含3年期设备管理后台）
	1
	
	
	
	

	2
	血压计
	100
	
	
	
	

	3
	血糖仪
	50
	
	
	
	


备注：1、备注栏可说明在报价基础上其他可给予的优惠等内容。
2、如果表格叙述不下，可另附页说明，加盖骑缝章，但要便于组织人查阅。
单位（盖章）：   
法定代表人或授权代表人(签字):

附件1  设备基本参数表

	产品

名称
	数量
	参数要求

	肺功能检测仪
	1
	1 产品名称用途

1.1 产品名称：肺功能测试仪

1.2 产品用途：用于测量肺活量、用力肺活量、最大通气量。

1.3 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标通过ISO 26782:2009标准认证，且通过ISO 13485:2016认证。

2 功能模块与参数

2.1 肺功能测试模块

2.1.1 测量参数：

慢肺活量SVC：VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%；

用力肺活量FVC：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV1 1% FVC1）%P、PIF、ELA；

最大分钟通气量MVV：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV%。

★2.1.2 传感器类型：双向金属筛网压差式传感器。

2.1.3 流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±3%或者±0.17L/s，取其大者；分辨率：0.01L/s，测量重复性1%，

2.1.4 容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±2%或者±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L。

2.1.5 线性度：±3%。

2.1.6 舒张试验：可进行支气管舒张试验。

2.1.7 质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。

2.1.8 具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况。

★2.1.9 标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。

★2.1.10 院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。

2.1.11 预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值、Standrad EU、Standrad ZS。

2.1.12 肺功能仪手柄具有显示屏与语音提示功能。

2.2 系统及数据连接

2.2.1 传输连接：可支持USB数据线、蓝牙网络等数据传输方式。

2.2.2 系统连接：配备肺功能检查系统软件，包括：电脑端和移动端；可通过数据传输模块将测量数据同步到云端；也可导出历史检测数据；支持对接医院HIS、LIS系统。

肺功能测试仪配置清单

序号
名  称
数  量
单 位

1
肺功能测试仪
1
台  2
肺功能检查系统
1
套

3
USB数据线
1
条  4
说明书
1
本  5
合格证
1
张

6
保修卡
1
张  7
便携一体机的
1
台  8
定标桶（3L）
1
个

	骨密度仪
	1
	1.测量原理:通过轴向反射技术测量超声波沿平行于胫骨或桡骨方向的超声速度（SOS），同时计算出一组参数来反应骨质状况。

2.测量方式：手持式宽频聚焦，阵列多发多收，高精度，多晶片探头检测，检查程序全自动。

3.测量部位：桡骨部位测量

4.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

5.★探头：1.00MHZ宽频探头,误差范围±8%。穿透力强，测量准确，适应不同年龄段的人群。

6.★超声速度SOS指标：

6.1超声速度SOS误差≤±1%

6.2超声速度SOS精度≤0.1%

6.3超声速度SOS测量重复性≤0.2%

7.测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

8.检测迅速：单次测量≤8秒；重复精确测量≤21秒；完成快速度检测

9.中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。 

10.计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

11.SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

12.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成Word、PDF、JPG格式，便于医生进行数据统计和分析。

13.全中文彩色报告单，支持微信扫码自助下载打印，可选配营养处方报告；支持各种尺寸报告格式，方便随时预览、打印；可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数。

14.多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口、USB连接PC接口，随插随用，方便灵活。

15.防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7；

16.在检测儿童（0-8岁）时，检测界面可显示动画，有效转移儿童注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

17.配备可移动台车、一体机电脑、彩色打印机。


	产品

名称
	数量
	参数要求

	血压工作站（含3年期设备管理后台）
	1
	（一）医用全自动电子血压计

1、▲测量方法：脉搏波法（采用双管双气囊测量机构，使测量数据更加精准）

2、测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］

脉率数30次/分～200次/分

3、▲测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内  脉率数±2%以内 

4、存储容量：可存储100组测量数据

5、▲袖带寿命   血压计在快充快放模式下连续老化 10 万次后，血压计性能仍能满足使用要求。

6、▲平均动脉压（MAP）值：有

7、▲自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式。

8、电    源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）

9、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

10、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

11、运行大气压力： 80kPa～106kPa

12、运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa

13、电击保护：II类设备，B型应用部分

14、打印装置：全中文热敏打印、自动打印测量结果

15、袖带适用周长范围：17cm～42cm

16、▲传输模式：具备232串口和USB数据输出，增加系统对接便利性

17、▲设备符合《无创自动测量血压计检定规程》JJG 692-2010 的要求。

（二）多功能读写器

▲嵌入式多功能模块在嵌入式模块基础上加配了扫码模块，集成了读取身份证、接触式、非接触式、磁条卡及扫码功能。

产品基本要求：

1.产品名称：嵌入式多功能模块

2.▲支持系统：Windows 2000/NT/Vista/Windows 7/安卓

3.蜂 鸣 器：支持

4.通信接口：支持USB接口通讯

5.接触式读卡模块卡片类型：符合ISO7816、ISO14443、ISO15693、ISO7811、GA 450标准

6.接触式读卡模块卡座寿命：≤10 万次

7.非接触式读卡模块卡片类型：符合 ISO14443 Type A&B 协议的非接触 CPU 卡、S50、S70 卡、支持居民身份证信息读取、支持读取身份证内指纹信息

8.非接触式读卡模块卡片类型身份证读取时间：≤1 秒

9.二维码识别模块传感器像素：752 pixels（H）*480 pixels（V）

10.▲阅读模块：支持大陆身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证、全国二代社保卡 三代社保卡、电子健康卡、电子医保凭证

（三）热敏打印机

嵌入式热敏打印机。

产品基本要求：

1.产品名称：嵌入式多功能模块

2.▲支持系统：Windows 2000/NT/Vista/Windows 7/安卓

3.通信接口：支持USB接口通讯

4. 打印方法： 直接热敏打印。 

5. 纸张类型： 热敏纸。  

6. 缺纸检测： 支持。 

7. 记忆打印： 支持。 

8. 过热保护： 支持。  

9. 打印汉字： 国标一、二级汉字 16*16、24*24 点阵（用户可自行设置）。 

（五）工作站台面(含10.1寸工控平板电脑）

一体式血压工作站技术要求：

是一台集读卡、扫码、测量、数据传输于一体的智能血压测量设备。支持读卡、扫码等多种登录方式；人体工程学设计,舒适测量；人机交互、触屏操作；自动分析结果，数据可上传至医院HIS系统。

1.机壳采用环保ABS材质，安装维护简单，

2.▲一体化设计、没有分离式产品的杂乱电源线布局和用电风险；

3.▲主机：内存：4GB，硬盘：16GB  ，操作系统：Android 7.1以上，核心数：四核

4.安卓主板，可提供二次开发支持，软件使用协助调试支持；

5▲.显示器屏幕尺寸：10.1寸高清触摸显示屏；

6.屏幕分辨率：1920(H) ×1080(V)；

7..投射式电容触摸屏；

8.网络支持100M 自适应以太网、支持WIFI-2.4G、BT-4.1；

（四）血压工作站管理系统

1、用于血压信息、身高体重、BMI及个人信息的采集与传输，提高慢病管理能力，可升级为智能化区域慢病综合监测管理平台；

2、▲按步骤引导就医用户操作读身份证、医保卡或扫描二维码，通过HIS中的接口自动读取病人基本信息，读取用户测量的收缩压、舒张压、心率，能自动把数据导入医院医生工作站，也可融入高血压智能化综合监测管理平台；

3、可配置标准API接口，提供对接技术支持，测量完毕实时推送数据至HIS，可智能解析血压数据，自动判读血压。

4.▲具备血压工作站管理系统《软件著作权证书》

设备管理后台：1、支持管理员、医生、使用者等多角色多端进行系统访问；

2、系统应包含管理端、医生端、展示端、用户端等多终端画面；

3、可根据不同组织结构划分不同的设备范围，让管理者、医生和使用者能区分出各自的设备；

4、展示各类型设备档案信息，可对设备进行绑定和解绑功能，用户端只允许通过实名方式绑定自己或家人的设备；

5、可管理使用者的基础档案以及偏好，可通过这些信息结合血压血糖信息进行综合的数据分析并形成对应报表；

6、支持微信端用户的使用和访问；可通过微信提醒功能推送各自的设备测量信息；

7、支持微信端设备绑定和解绑功能；

8、支持微信端测量信息查询统计功能；

9、支持微信端实名认证功能；

10、血压和血糖信息测量和统计过程支持根据阈值进行异常预警；

11、包含但不限于以下功能模块：

系统配置：设置系统的额相关参数和阈值；

附件管理：管理系统中个业务的相关附件；

菜单管理：可自定义系统后台菜单的显示和操作规则；

控制台：通过图表形式展现当前系统的运行状态、占用统计、提醒等信息；

组织架构管理：管理系统中各组织的信息，可通过此信息管理对应的设备和人员权限；

人员管理：管理各组织机构的管理人员和医生等信息；

人员日志：管理各组织机构下的人员对系统的操作日志；

角色管理：管理系统的角色，通过角色赋予对应的人员可获得对应的系统权限；

会员管理：终端使用者微信绑定信息的管理，使用者通过微信端进行绑定才可以使用平台；

使用者档案：管理使用设备的所有患者档案，档案中包含患者的基础信息以及各阶段的测量和分析数据情况，通过曲线图、柱形图等方式结合展现；

设备管理：管理各种类型和型号的设备，只有在系统中的设备才支持测量信息的统计和分析；

设备关系管理：设备和使用者之间的绑定关系管理，可通过用户端或管理端进行绑定；

血压设备记录：管理各血压仪测量的客观记录，不允许修改；

血糖设备记录：管理各血糖仪测量的客观记录，不允许修改；

第三方登录管理：管理使用者通过不同的终端的登录信息；

产品管理：管理展示各种血压和血糖产品；

活动管理：发布管理系统平台的活动信息；

服务管理：发布管理系统平台的服务信息；



	血压计
	100
	测量方法：脉搏波法

压力范围：压力 (0～299) mmHg [ (0～39.9)kPa]

脉率数： 30～199次/分

测量误差：压力±3mmHg(±0.4kPa)、脉率数±5%

测量位置：左右臂均可测量

存储：双用户各50组测量数据

袖带使用周长范围： 18-42cm (标配:23cm～32cm  选配:18cm～22cm，33cm～42cm）

声音：语音提示，可以开启与关闭语音

传输方式：GPRS传输

显示屏：背光+LCD 显示

加压方式：压力泵自动加压

减压方式：自动减压系统

压力监测：高精密半导体压力传感器

超压保护：压力超过 300mmHg 时，急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒

压力单位：mmHg 和 kPa 两种模式互选

使用温湿度：5℃～40℃ ，15%RH～80%RH

运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃， ≤93%RH

运行大气压力： 80kPa～106kPa

外形尺寸： 145mm (长) × 100mm (宽) ×77mm (高)

电击保护：Ⅱ类设备( 不使用电源适配器时为内部电源设备）、BF型应用部分

主机重量：约290g

电源：DC3.7V (锂电池) 或电源适配器(选配)(输入：AC100V-240V 50/60Hz，0.2A；输出：DC5V/1A)

电池使用标准：内置锂电池，常温下可连续测量约200次

使用年限：5年

其他：支持平均动脉压模式、三次连续测量模式、定时提醒模式

	血糖仪
	50
	检测范围：0.6 mmol/L~33.3 mmol/L

检测标本：新鲜毛细血管全血

显示结果类型：血浆血糖值

检测需血量：配血糖试纸（VGS01）：约0.5 µL

配血糖试纸（VGS02）：约0.8 µL

检测时间：5秒   显示结果单位：mmol/L

内存容量：900个测试结果，包含测试时间和日期

仪器尺寸：95.5 mm*59.1 mm*20.7 mm

仪器重量：70g   操作温度：5℃- 45℃

操作湿度：10%- 90% 

操作海拔高度：≤ 3048米

电源电压波动：不大于电源适配器标称电压的±10%

瞬态过电压等级：II     额定污染等级：2

仪器储存、运输条件：-20℃-55℃，RH10%- 90%，65KPa- 110KPa

标本红细胞压积范围：20%- 70%

仪器使用期限：5年

电源：220V～,50Hz,0.4A Max 

内置电池：可充电，不可拆卸，800mAh，3.7V直流输出锂电池（充电电压5V，1000mA）

电池寿命：300 次测试

充电温度：0℃- 45℃

端口类型：Micro USB

频段：850/900/1800/2100 MHz

是否有语音功能：是

软件版本：V1

生产日期：见产品包装


